HbA1c

Набор для определения  гликозилированного гемоглобина в крови человека

для in vitro диа гностики

Назначение

Данный набор предназначен для быстрого in vitro определения гликозилированного гемоглобина в крови человека.

Принцип метода

Данный тест основан на методе боратного аффинного анализа. В набор входит реакционная камера с пористым мембранным фильтром, тест-пробирки с реагентом и промывающий раствор. Реагент содержит вещество, лизирующее эритроциты и специфически преципитирующее гемоглобин, а также синий коньюгат  борной кислоты, связывающий цис-диолы гликозилированного гемоглобина.

При внесении образца в пробирку с реагентом эритроциты лизируются, гемоглобин преципитирует. Коньюгат борной кислоты связывается с цис-диолами гликогемоглобина.

Аликвота реакционной смеси вносится в рабочую ячейку реакционной камеры, при этом весь преципитировавший гемоглобин (связанный и несвязанный с коньюгатом) остается на поверхности фильтра. Избыток окрашенного коньюгата удаляется при промывке.

Далее измеряется интенсивность синей окраски (гликогемоглобин) и красной окраски (общий гемоглобин) в рабочей ячейке реакционной камеры с использованием NycoCard Reader II, соотношение между ними пропорционально проценту HbA1c в образце.

Реагенты, входящие в состав набора: 24 теста

TD – Реакционная камера 1 х 24 шт

Пластиковые камеры, содержащие мембранный фильтр

R1 – Реагент  1 х 24 х 0.2 мл

Глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn, коньюгат борной кислоты с красителем и детергенты

R2 – Промывающий раствор  1 х 2.0 мл

Буферный раствор NaCl с морфолином и детергентами.

Необходимые, но не поставляемые материалы и оборудование

•Капилляры или дозаторы на 5 мкл

•Пипетки на 25 мкл с наконечниками

•NycoCard READER II

Хранение и срок годности реагентов

Запечатанную оригинальную упаковку набора хранить при температуре 2-8С до истечения срока годности. Не допускать попадания прямого солнечного света и воздействия температур выше 25С, а также влажности более 70%. Не замораживать.

Открытый набор

R1 – Реагент: хранить в темноте при 2-8С. Должен быть использован после приведения к комнатной температуре (20-25С). Для этого можно подержать в ладони примерно 30 сек. Реагент можно хранить при комнатной температуре максимум 6 часов! Избегать попадания прямых солнечных лучей.

TD – Реакционная камера: хранить в темноте при комнатной температуре (1 5 -25С).

Защищать от влажности более 7 0 %. Перед использованием камеры должны иметь комнатную температуру.

R2 – Промывающий раствор: хранить при комнатной температуре.

Образцы	крови	можно	хранить	до	10	дней	при	2-8С.	Не	исследуйте гемолизированные образцы. Не замораживайте образцы.