U-ALBUMIN

Набор для определения концентрации альбумина в моче

для in vitro диа гностики

Назначение

Данный набор предназначен для быстрого in vitro определения низких концентраций альбумина в моче.

Принцип метода

Данный тест основан на методе твердофазного иммунометрического анализа сэндвичевого типа. В рабочей ячейке реакционной камеры находится мембрана, покрытая моноклональными антителами к альбумину. Разбавленнный образец вносится в рабочую ячейку. При прохождении образца через ячейку альбумин связывается с антителами. Фиксированный на мембране альбумин связывает коньюгат частиц золота с антителами, добавляемый на следующем этапе реакции, с образованием сэндвича. Несвязавшийся коньюгат удаляется с мембраны промывающим раствором. Абсорбирующая бумага, находящаяся под мембраной, поглощает избыток жидкости. В присутствии альбумина мембрана рабочей ячейки окрашивается в фиолетовый цвет, интенсивность окраски пропорциональна концентрации альбумина в образце. Интенсивность окраски определяется количественно с использованием NycoCard Reader II.

Реагенты, входящие в состав набора: 24 теста

TD – Реакционная камера 1 х 24 шт

Пластиковые камеры, содержащие мембрану, покрытую моноклональными антителами к альбумину

R1 – Разбавитель 1 х 24 х 1.0 мл

Фосфатный  буфер  (рН  5.6)  с  органическим  растворителем  (<10%)  и  небольшим количеством желтого пигмента.

R2 – Коньюгат  1 х 2.0 мл

Боратный  буфер,  содержащий  моноклональные  антитела  к  альбумину,  меченные мельчайшими частицами золота.

R3 – Промывающий раствор  1 х 2.0 мл

Раствор NаCl в фосфатном буфере (рН 7.4)

Необходимые, но не поставляемые материалы и оборудование

- Пипетки на 50 мкл с наконечниками

- NycoCard READER II

Диапазон измерения

5-200 мг/л

Хранение и срок годности реагентов

Запечатанную оригинальную упаковку набора хранить при температуре 2-8С до истечения срока годности. Не допускать попадания прямого солнечного света и воздействия температур выше 25С. Не замораживать.

Открытый набор

TD – Реакционная камера: стабильна до истечения срока годности при 2-8С или 8 недель при 15-25С в течение рабочего дня. Может использоваться без предварительного приведения к комнатной температуре. Распечатывать упаковку следует только перед использованием камеры.

R1 – Разбавитель: стабилен до истечения срока годности при хранении в холодильнике или при комнатной температуре. Перед использованием реагент должен достичь комнатной температуры.

R2 – Коньюгат: стабилен до истечения срока годности при 2-8С или 8 недель при 15- 25С. Не допускать попадания прямого солнечного света. Может использоваться без предварительного приведения к комнатной температуре

R3 – Промывающий раствор: стабилен до истечения срока годности при хранении в холодильнике или при комнатной температуре. Может использоваться без предварительного приведения к комнатной температуре