CRP

Набор для определения  С-реактивного белка в сыворотке, плазме или цельной крови для in vitro диа гностики

Назначение

Данный набор предназначен для быстрого in vitro определения С-реактивного белка (СРБ) в человеческой сыворотке, плазме или цельной крови.

Принцип метода

Данный тест основан на методе твердофазного иммунометрического анализа сэндвичевого типа. В рабочей ячейке реакционной камеры находится мембрана, покрытая моноклональными антителами к СРБ. Разбавленнный образец вносится в рабочую ячейку. При прохождении образца через ячейку  СРБ связывается с антителами. Фиксированный на мембране СРБ связывает коньюгат частиц золота с антителами, добавляемый на следующем этапе реакции, с образованием сэндвича. Несвязавшийся коньюгат удаляется с мембраны промывающим раствором. Абсорбирующая бумага, находящаяся под мембраной, поглощает избыток жидкости. В присутствии патологическогих количеств СРБ мембрана рабочей ячейки окрашивается в красно-коричневый цвет, интенсивность окраски  пропорциональна концентрации СРБ в образце. Интенсивность окраски определяется количественно с использованием NycoCard Reader II.

Реагенты, входящие в состав набора: 48 (24) тестов

TD – Реакционная камера 2 (1) х 24 шт

Пластиковые камеры, содержащие мембрану, покрытую моноклональными антителами к СРБ

R1 – Разбавитель 2 (1) х 26 х 0.4 мл Боратный буфер (рН 9.0) с детергентом R2 – Коньюгат  1 х 3.5 мл

Раствор,  содержащий  моноклональные  антитела  к  СРБ,  меченные  мельчайшими частицами золота.

R3 – Промывающий раствор  1 х 3.0 мл

Боратный буфер (рН 9.0) с детергентом

C – Контроль  1 х 0.5 мл

Человеческая сыворотка с добавлением очищенного СРБ

Капилляры  60 шт

Стеклянные капилляры объемом 5 мкл

Необходимые, но не поставляемые материалы и оборудование

•	Пипетки на 50 мкл с наконечниками

•	Держатель капилляров

•	NycoCard READER II